CAPITOLATO TECNICO

PER LA FORNITURA DI FRIGORIFERI PER FARMACI E CAMPIONI BIOLOGICI

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente capitolato tecnico di gara ha per oggetto la fornitura di Frigoriferi per Farmaci e campioni biologici per le varie U.O. dell’ASP di Catanzaro da 140 litri e da 300 litri:

ART. 2 – LOTTI E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE APPARECCHIATURE

Caratteristiche tecniche minime frigoriferi biologici, per la conservazione di farmaci, vaccini, campioni biologici, reagenti e/o prodotti di laboratorio.

LOTTO 1 – Aggiudicazione al Prezzo più basso di n.  3 Frigoriferi per farmaci vaccini e campioni biologici con le seguenti caratteristiche minime.

- Capacità lorda: 140 litri ± 15 litri;

- Temperatura di esercizio di 4° regolabile, almeno, tra +2°C e +10°C;

- Refrigerazione ottenuta con gas ecologico privo di CFC;

- Struttura esterna in lamiera d’acciaio zincata o acciaio verniciato;

- Struttura interna in acciaio inox;

- Sistema di ventilazione interna per uniformità della temperatura

- Spessore isolamento di almeno 60 mm;

- Misure esterne indicative (l x p x h): 63 x 57 x 85 cm;

- Vano/Vasca interno/a, con forme arrotondate facilmente lavabile e sanificabile;

- Sbrinamento automatico nel vano frigorifero;

- N. 4 ruote unidirezionali e n. 2 piedini stabilizzatori;

- Alimentazione 230V/50Hz;

- Sistema di ventilazione forzata per garantire l’uniformità di temperatura all’interno della camera;

- Presenza del registratore della temperatura;

- Interruttore generale ON/OFF;

- Sistema di regolazione e dell’impostazione della temperatura di esercizio;

- Sistema di regolazione e impostazione degli Allarmi della temperatura (min/max);

- Allarmi, sia acustici che visivi, della temperatura (alta/bassa);

- Sistema di segnalazione (acustico e/o visivo) della porta aperta;

- Allarme, sia acustico che visivo, che segnala l’assenza di alimentazione di rete;

- Presenza di memoria per la registrazione continua dei dati funzionali scaricabili tramite porta USB, visualizzabili e interpretabili in formato Excel;

- Visualizzazione digitale della temperatura;

- Almeno n. 3 ripiani regolabili asportabili e n.1 cassetto inox lisci regolabili in altezza e scorrevoli mediante guide

- n. 1 porte di vetro temprato triplo strato, antiappannanti, auto-chiudente con guarnizione magnetica per tutti i lati e serratura chiave, maniglia ergonomica;

- Illuminazione interna a led con apertura porta;

- Pannello di controllo a microprocessore e display LCD;

- Batteria di backup con circuito di ricarica integrato;

- n. 1 centralina elettronica autoalimentata;

- n. 1 foro per passaggio sonda per sonda di temperatura di sistema di monitoraggio remoto di terze parti (p.e.: Spylog, CWS, etc..);

LOTTO 2 – Aggiudicazione al Prezzo più basso di n.  4 Frigoriferi per farmaci vaccini e campioni biologici con le seguenti caratteristiche minime.

- Capacità lorda: 300 litri ± 50 litri;

- Temperatura di esercizio di 4° regolabile, almeno, tra +2°C e +10°C;

- Refrigerazione ottenuta con gas ecologico privo di CFC;

- Struttura esterna in lamiera d’acciaio zincata o acciaio verniciato;

- Struttura interna in acciaio inox;

- Sistema di ventilazione interna per uniformità della temperatura

- Spessore isolamento di almeno 60 mm;

- Misure esterne indicative (l x p x h): 60 x 65 x 150 cm;

- Vano/Vasca interno/a, con forme arrotondate facilmente lavabile e sanificabile;

- Sbrinamento automatico nel vano frigorifero;

- N. 4 ruote unidirezionali e n. 2 piedini stabilizzatori;

- Alimentazione 230V/50Hz;

- Sistema di ventilazione forzata per garantire l’uniformità di temperatura all’interno della camera;

- Presenza del registratore della temperatura;

- Interruttore generale ON/OFF;

- Sistema di regolazione e dell’impostazione della temperatura di esercizio;

- Sistema di regolazione e impostazione degli Allarmi della temperatura (min/max);

- Allarmi, sia acustici che visivi, della temperatura (alta/bassa);

- Sistema di segnalazione (acustico e/o visivo) della porta aperta;

- Allarme, sia acustico che visivo, che segnala l’assenza di alimentazione di rete;

- Presenza di memoria per la registrazione continua dei dati funzionali scaricabili tramite porta USB, visualizzabili e interpretabili in formato Excel;

- Visualizzazione digitale della temperatura;

- Almeno n Almeno n. 5 ripiani regolabili asportabili e n.1 cassetto inox lisci regolabili in altezza e scorrevoli mediante guide

- n. 1 porte di vetro temprato triplo strato, antiappannanti, auto-chiudente con guarnizione magnetica per tutti i lati e serratura chiave, maniglia ergonomica;

- Illuminazione interna a led con apertura porta;

- Pannello di controllo a microprocessore e display LCD;

- Batteria di backup con circuito di ricarica integrato;

- n. 1 centralina elettronica autoalimentata;

- n. 1 foro per passaggio sonda per sonda di temperatura di sistema di monitoraggio remoto di terze parti (p.e.: Spylog, CWS, etc..);

Ogni Frigorifero offerto deve essere dotato di marcatura CE e progettato secondo le seguenti Direttive e normative:

- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE,

- EN 61010-1 Sicurezza Elettrica

- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE,

- Direttiva Macchine 2006/42/CE,

- Direttiva Europea 2011/65/EU (RoHS II),

- Norme CEI particolari applicabili

ART. 3 - CONSEGNA, INSTALLAZIONE

La ditta aggiudicataria dovrà consegnare i Frigoriferi per Farmaci, per la conservazione di vaccini, campioni biologici, reagenti e/o prodotti di laboratorio presso le U.O. dell’ASP di Catanzaro che saranno indicate dalla Stazione Appaltante. La tempistica di fornitura prevista è la seguente: 20 giorni dalla data di stipula del contratto. L’attività di consegna ed installazione degli arredi/attrezzature si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, quelli di imballaggio, facchinaggio, trasporto, consegna all’interno dei locali, montaggio delle componenti di fornitura, allacciamento alle reti, asporto dell’imballaggio, eventuali lavori di ripristino dei locali e delle aree adiacenti eventualmente danneggiati dall’operatore economico, pulizia giornaliera e finale.

ART. 4 - COLLAUDO APPARECCHIATURE

La ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere, a sua cura e sue spese, al collaudo dei frigoriferi consegnati, da effettuarsi al momento dell’installazione nei termini del cronoprogramma valutato in sede di offerta tecnica e, comunque, non oltre 10 giorni dalla stessa, salvo diversi accordi con l’Ingegneria Clinica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro. Gli arredi/attrezzature diventeranno di proprietà dell'Amministrazione e l'aggiudicatario acquisterà diritto al pagamento del relativo importo solo dopo la verifica e il collaudo positivo. La fornitura sarà da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con esito positivo. La decorrenza dei tempi per il pagamento fattura partirà quindi dalla data del collaudo, indipendentemente dalla data di emissione e/o registrazione. Il collaudo sarà effettuato dal fornitore in contraddittorio il personale all’uopo incaricato, ovviamente il collaudo dovrà riguardare la totalità della fornitura aggiudicata. Alla fine delle attività ed operazioni di collaudo verrà redatto apposito “Verbale di Collaudo”. Il collaudo è teso a verificare che gli arredi/attrezzature forniti siano conformi ai tipi o modelli descritti, con le caratteristiche e le funzionalità riportate nella documentazione tecnica presentata in sede di gara, nonché nella manualistica d’uso, e coerentemente con quanto previsto dalla normativa, che sia stata regolarmente installata e sia regolarmente funzionante e che soddisfi le esigenze operative tecniche, conformemente alle indicazioni contenute nella documentazione di gara.

In caso di esito negativo, anche parziale, del collaudo il fornitore ha l’onere di sostituire quanto non perfettamente funzionante e integrare quanto eventualmente mancante e di procedere al nuovo collaudo che, in ogni caso, dovrà concludersi positivamente entro il termine perentorio di 5 giorni dall’installazione, pena l’applicazione delle penali di cui al disciplinare di gara. L’esito positivo del collaudo non esonera il fornitore da responsabilità per difetti e/o imperfezioni non emerse al momento del collaudo. L’Ingegneria Clinica, in sede di effettivo utilizzo, procederà ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche delle apparecchiature costituenti la fornitura con quanto dichiarato e offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta e alle prestazioni dichiarate in sede di gara. Le eventuali spese per le analisi e le verifiche qualitative saranno a carico della impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate.

ART. 5 – MANUTENZIONE FULL RISK

La fornitura, oggetto della presente procedura, dovrà avere un periodo di garanzia di 24 MESI – FULL RISK – ALL INCLUSIVE. La garanzia dovrà coprire la sostituzione a titolo gratuito, senza nulla escluso, di quanto richiesto e quant’altro necessario per il perfetto funzionamento.

ART. 6 – CRONOPROGRAMMA

La ditta aggiudicataria dovrà fornire un dettagliato crono-programma delle attività di installazione e di consegna.

ART. 7 – RISPONDENZA APPARECCHIATURE E MATERIALE DI CONSUMO

Le apparecchiature, i loro accessori dovranno essere dotati di marcatura CE. La Ditta dovrà,inoltre, indicare i riferimenti relativi alle norme particolari ottemperate ed attestare che l’apparecchiatura, prima della consegna, è stata sottoposta alle verifiche di sicurezza e qualità previste dalla normativa. Insieme all’apparecchiatura dovrà essere sempre fornito anche il  manuale d’uso in originale ed in lingua italiana redatto dal costruttore. Per ogni tipologia di apparecchiatura fornita dovrà essere consegnato copia del manuale di assistenza tecnica e manutenzione. Tutte le strumentazioni, oltre a rispondere alle normative in atto ed adeguarsi a quelle eventualmente emesse in fase di itinere contrattuale, dovranno rispondere alla disciplina nazionale in materia di tutela del lavoro (Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i.). Per il materiale di consumo (se occorrente) tutti i prodotti offerti devono essere confezionati con imballaggi idonei al trasporto e devono essere perfettamente identificabili tramite etichette apposte sugli imballi esterni e sulle confezioni interne. L’etichettatura

dei dispositivi medici di consumo deve contenere i seguenti elementi:

- marcatura CE;

- nome ed indirizzo del fabbricante;

- descrizione schematica del dispositivo e destinazione d’uso;

- condizioni di conservazione e destinazione d’uso;

- condizioni di conservazione e/o manipolazione;

- istruzioni d’uso;

- avvertenze;

- data di fabbricazione;

- indicazione “sterile”, se del caso, nel qual caso oltre alle indicazioni sopra richieste, devono essere aggiunte quelle previste dalla normativa di riferimento per i dispositivi sterili;

- Al momento della consegna, il materiale deve avere almeno i 2/3 della validità indicata in etichetta

ART. 8 – RESPONSABILITA' DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e della perfetta esecuzione della fornitura; è inoltre responsabile di tutte le norme in materia igienico-sanitaria e di commercio relative ai prodotti da fornire, della buona esecuzione delle opere, nonché degli eventuali danni arrecati in conseguenza dell'inosservanza delle stesse sia alle persone sia alle cose della Stazione Appaltante che a terzi.

ART. 9 – CONTROLLI QUALITATIVI

L'accettazione dei prodotti è di competenza esclusiva della Stazione Appaltante. La firma per ricevuta del D.T.T., o altro documento equivalente che la ditta s’impegna a compilare al momento della consegna, non costituisce in alcun modo certificazione di accettabilità dei prodotti. In caso di riscontro negativo, la Stazione Appaltante si riserva di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce al momento della consegna. La ditta aggiudicataria s’impegna alla sostituzione immediata del prodotto non idoneo, senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante.